## Sheet1
蒲江县中医医院医用设施设备采购目录
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 采购数量 | 备注
1 | 手动双摇病床 |  | 国产 | 张 | 12
2 | 内镜储存柜 |  | 国产 | 个 | 1
3 | 病人监护仪 |  | 国产 | 台 | 1
设备参数
一、手动双摇病床
1、ABS床头床尾板；
2、ABS摇手；
3、分离式床脚；
4、5寸面包轮带刹；
5、铝合金折叠护栏；
6、杂物架；
7、引流钩；
二、双门内镜储存柜
1、壳体采用五合一工艺处理的1.2mm厚优质金属板材，坚固耐用、防腐耐潮，表面经过抗紫外线处理，整体光亮洁白，不变色；
2、柜门为可视透明有机板，板厚3mm，可全方位观看到物品储存情况，配置高档不锈钢防锈门锁，防止内镜丢失，保证储镜安全；
3、内胆由进口高档洁具材料（ABS和压克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）独立开模制成，具有易清洁、不沾水、抗菌、表面硬度和光洁度适中等优良特性；
4、采用环型表面为软式护套的金属挂钩安全支撑内镜操作部位（非亚克力材质），同时配置可调式内镜插入部位和主机接头的专用金属挂钩（非亚克力材质），三点垂直更有效保护内镜数据光缆不被损伤；
5、独立双门设计，可存软镜数量：12条，内侧附有内镜附件的悬挂专用装置；
6、功能：LCD液晶中文显示，柜内采用中效过滤尘埃配合智能化自动控制紫外线循环风消毒，有效保证柜内干燥及无菌，同时设有消毒工作自动累时、温度和湿度在线检测显示、照明功能及活检专用孔道干燥功能。
7、双门柜规格：1120mm×500mm×2080mm。
三、病人监护仪
监护仪外形结构：
1.一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者;
2.10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示;
3.主机带电池重量<3.5kg;
4.可选配触摸屏;
监测参数：
5.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温;
※6.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测;
※7.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护;
※8.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况;
9.采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术;
10.NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性
² 成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260
² 小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215
² 新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125
11.支持心率变化统计和动态血压分析;
12.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面;
※13.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置;
14.标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时;
15.可选配3通道记录仪;
16.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰;
17.支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效;
18.防水等级达到IPX1标准;