询价参数图片：
	产品名称
	型号
	规格
	图片
	技术参数

	81位碳钢病历夹推车
	
	650×400×1600mm
	定做
	1.规格：650×400×1600mm；
2.整车采用进口冷轧钢板材质，板材厚度1.0mm，推车整体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性（提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告）。表面经过磨砂处理，能抗指纹，柜体侧边和台面正面为圆弧形，美观大方；
3.柜体带锁，适用不锈钢或ABS等各类尺寸病历夹；
4.病历夹按二列放置，每位用数字条按序标识，病历夹放置口使用Φ8*1.0不锈钢圆管有序分区从而保证病历夹取、放自如；
5.配4只4寸高级人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

	不锈钢换药车
	
	740×450×850mm
	[image: image5.emf]
	1.规格：740×450×850mm;
2.上下台面采用厚度为1.0mm优质304不锈钢冷轧板，折弯后组焊而成。表面经抗指纹磨砂处理；
3.四周的支撑立柱采用Φ25*1.5优质不锈钢圆管制作，外型美观；
4.台面下配一抽屉，抽屉滑槽采用高级三折静音滑轨；
5.上、下台面三方（左右及后方）带护栏，护栏采用不锈钢圆条精制而成，并配有塑钢立柱，可满足使用要求，且外型美观；
6.抽屉下方左侧前方立柱配旋转污物桶，使用时可旋转到车体之外，不使用时可旋转到车体内部，减小占用空间；
7.配4只3寸高级面包脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

	不锈钢急救车
	
	740×410×880mm
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	1.规格：740×410×880mm；
2.柜体采用1.0mm优质不锈钢冷轧板（磨砂）整体焊接成型,表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹；
3.急救车盖板带24位放置急救药品袋，药品袋使用松紧带制作，方便药品存放；
4.配伸缩式输液架；
5.双门带抽，抽屉安装高级三折静音滑轨；
6.配4只3寸高级人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；
7.配抢救用灯,带不锈钢污物桶，污物桶放置架可转动，污物桶不使用时可将污物桶转动放置到柜内。

	不锈钢大小轮担架推车
	
	2000×820×750mm
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	1.规格：2000×820×750mm；
2.优质不锈钢管材整体焊接框架，材料厚度不低于1.2mm；
3.配两个大型充气轮子，适用于各种路面情况，配两支带刹5寸高级人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观运行平稳；
4.带可移动不锈钢担架面，配翻折式不锈钢护栏和不锈钢输液架；
5.配备高级人造革床垫和杂物框。

	碳钢氧气瓶推车
	
	　
	[image: image8.emf]
	1. 推车由优质碳钢板材和管材焊接而成，板材厚度3.0mm，管材厚度1.2mm；
2. 推车整体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。（提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告）
3. 推车带金属链条固定氧气瓶，操作简洁主便；
4. 前轮采用优质7寸夹板轮，保证车身的稳固性，后轮采用2寸万向丝杆轮使期转向灵活机动；

	不锈钢面座床头柜
	
	490×410×780mm
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	1. 规格：490×410×780mm；
2. 柜面、底座为优质不锈钢，板材厚度1.0mm；
3. 台面正面为圆弧形，台面内镶嵌实木板，台面靠不锈钢抬筋将实木板与台面板固定为一体从而使整个台面强度好、牢固可靠；
4. 柜体塑钢组合，柜体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。（提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告）；
5. 一抽一柜，抽屉配高级防脱滑槽，柜内带隔板；
6. 两侧配不锈钢伸缩式毛巾架。

	碳钢换药车
	
	600×430×850mm
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	1、 规格：600×430×850mm；
2、 进口冷轧钢板材质，板材厚度1.0mm，推车整体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。（提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告）；
3、 上下层均带围栏，带抽屉，配塑料污物桶，污物桶放置架可转动，污物桶不使用时可将污物桶转动放置到推车内；
4、 配4只3寸高级人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

	轮椅（互帮）
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	1)产品为可折叠,手动四轮轮椅,驱动方式采用直接驱动后轮式；
2)车架为钢管材料,表面处理为喷塑；
3)固定扶手,固定搁脚,带旁板；
4)座位深度445mm,座宽440mm,张车宽665mm,车长1030mm,靠背高445mm,座高500,车高900mm,收车宽270mm,缝边牢固整齐,无褶皱、跳线和破损等缺陷；
5)脚踏板高度可调节,调节方式应牢固可靠;

6)前轮为直径8英寸高品质实心橡胶轮胎;后轮为直径24英寸充气轮胎;使用36根辐条,后轮外胎和内胎与轮辋相配合,将轮胎充气到推荐压力的110%,经过5min后,外胎仍完整地包合在轮辋上;前后轮轴结构牢固可靠,适应不同路面的使用要求。后轮轴带大轴套;前后轮结构应牢固可靠,适合不同路面的使用要求;前小轮轴带减震橡胶,前叉采用双轴承结构;

7)轮椅车配备安全带,承重10OKG以上。


 ()
	产品名称
	型号
	规格
	图片
	技术参数

	微量注射泵
	
	双通道
	
	★1、输注精准操作简单：精度:±2% (机械精度±1%），智能导向式页面。

专业设计：高分辨率彩色液晶屏，数字图文清晰动态；一体化环保设计，防止药液渗漏内部；注射器安装能单手操作，满足无菌化技术操作要求。注射器延长管可固定等。

★3、安全可靠：KVO模式；键盘锁定功能；软件纠错功能；快推键保险设置；限制量设定,给药更安全、简单；并有完善的报警功能:声、光、屏幕提示信息，声光多档位可调，人性化安全可靠

★4、注射速度范围及增量：0.1～ 150ml/h (5 ml注射器)  0.1～ 300ml/h (10 ml注射器) 0.1～600ml/h (20 ml注射器)   0.1～ 900ml/h (30 ml注射器)  0.1～1500ml/h (50 ml注射器)  增量0.1～99.9ml/h为0.1 ml/h，100ml/h以上为1ml/h；
★5、累计量0～99999 ml
6、给药模式：恒速注射、时量模式、体重模式、间断注射模式、连续模式、夜间模式

7、适用任何品牌注射器并自动识别注射器规格5/10/20/30/50(60)ml

8、电源：交流供电：AC100-240V  50/60Hz，直流供电：DC11.1V，可充电锂电池，供电使用时间8小时。

9、IP等级：IPX4
10、数据管理：数据上传/报警, RS232通讯接口，有药库、可无线监控、静脉输注中央站联网

11、软件现场复位功能提高注射泵的安全性，避免软件出现死机时造成注射泵可能出现不正常工作带来的临床风险

12、两个注射通道，可同时注射也可单独注射。



	智能熏蒸仪
	
	双头
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	一、技术参数

1.电源：220V/50Hz    功率：≤2500W

2.溶液温度显示范围：0-150℃   精度：±1℃

3.定时时间范围值：1-99min 可调   精度：1S          

4. 左右两个独立的控制面板熏蒸气体压力都为：20kPa~35kPa  且任意可调

5. ★单个熏蒸药液容器≥4L（具备两个独立的容器），可连续熏蒸治疗工作。

二、技术性能

1. 豪华型液晶屏显示双路工作参数、工作状态，操作界面划分独立，直观、易懂。

2. 双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响、效益倍增。

3. ★多模式工作状态可任意设定，蒸汽输出压力可按强、弱变化组成不同工作模式〔既常规模式、强弱模式等〕)

4. 熏蒸压力、时间在规定范围内可任意设定。

5. ★采用大视角液晶屏显示工作参数、工作状态和故障信息提示，直观显示药物缺水、请加药液等状态信息，如正在预热、预热结束、正在治疗、治疗结束等。

6. 采用多重保护措施，工作过程更加安全、可靠（具有超温、超压、防爆，防烫伤、缺水保护及声响报警提示等）。

7. ★两个独立的容器内都设独立悬空式蒸气输出装置，防止工作过程中进水及药液残渣进入堵塞等。（提供产品图片证明文件）

8. ★采用金属厚膜加热器作为热源加热药液，供作熏蒸。

9. 设备内部配有一体式自动收集冷凝水装置，防止了过热液体对人体的非预期伤害。

10. 采用双层PA耐高温材质特制臂杆，防止在高温过程臂杆老化，并设有360°旋转喷头。

11. 双重防干烧保护系统，自动报警提示，并自动停止加热工作。

12. ★配有两种排水方式：系统程序自动排水、手动式排水，互不干扰，为临床提供方便。（提供产品图片证明文件）

13. ★具有浓度检测功能，通过数值大小显示运行时药物的浓度，清晰直观。（提供产品图片证明文件）

 三、商务要求：

    企业入选国家中医药管理局《中医诊疗设备评估选型目录 》，提供国家认证证明文件。

   ★企业被国家中医药管理局评为中医诊疗设备生产示范基地，提供国家认证证明文件。



	鼻内窥镜
	
	成人
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	70度广角。

	产品名称
	型号
	规格
	图片
	技术参数

	病人监护仪
	
	
	
	监护仪外形结构：

1.一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者
2.10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示
3. 主机带电池重量<3.5kg

监测参数：

5.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

※6.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

※7.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

※8.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

9.采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

10.NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性

· 成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

· 小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

· 新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

11.支持心率变化统计和动态血压分析
系统功能：

1. 支持中/英文字符和条码扫描枪输入

2. 具有三级声光报警，参数报警级别可调

3. 具备报警集中设置功能

4. 具备血液动力学、药物计算功能

5. 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

6. 具备Nurse Call报警功能
7. 支持VGA外接拓展显示屏
8. 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

12.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

※13.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

14.标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时

15.可选配3通道记录仪

16.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰
17.独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效
18.防水等级达到IPX1标准


