## Sheet1
蒲江县中医医院医用耗材产品目录（2025年第四批）（第3次）
包号 | 序号 | 名称 | 挂网要求 | 注册 分类 （≥） | 技术要求 | 单位 | 限价（元） | 使用科室 | 备注
4 | 8 | 含铜宫腔形宫内节育器 | 应挂尽挂 | 三类 | 1.用于子宫腔内避孕。 2.由含铜宫腔形宫内节育器和一次性使用放置器组成。一次性使用放置器由叉头、定位块、放置管、推杆组成。 3.材质：基体原材料为0Cr18Ni9或1Cr18N19Ti不锈钢丝，铜螺管的原材料为纯度为99.99%的铜线。铜表面积标称值≥250mm2。 4.规格：至少包含20*22型。 5.无菌包装，1套/包。 | 套 | 198 | 妇科 | 提供样品
6 | 10 | 医用干式胶片 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于超声等医学影像及图文的打印记录。 2.由聚酯(PET)片基与防静电层、吸墨层(二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉)等组成。 3.规格：至少包含210mm*297mm，≥100张/包。 | 张 | 1.35 | 功能科 | 提供样品
7 | 11 | 75%酒精湿巾 | 应挂尽挂 | 非医疗器械 | 1.超声检查使用。 2.组成：高级水刺无纺布、75%酒精、苯扎氯铵消毒液，R0纯水等组成。 3.规格：≥10抽/包。 4.非无菌包装。 | 包 | 1.5 | 功能科 | 提供样品
13 | 22 | 化学指示胶带 | 应挂尽挂 | 非医疗器械 | 1.用于粘接无纺布的接缝处并对过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌过程的监测。 2.由特殊底和对比色图案及指示色图案组成，胶带上印有物品名称、编码、包装者、灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期、失效期等填写栏目。 3.规格：≥400枚/盒。 4.非无菌包装。 5.适用于低温等离子体灭菌（型号：CASP-80A；生产厂家：牡丹江等离子体物理应用科技有限公司）。 | 盒 | 194 | 供应室 | 提供样品
| 23 | 化学指示卡 | 应挂尽挂 | 非医疗器械 | 1.用于过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌过程的监测。 2.由特殊卡纸、对比色图案和指示色图案组成。 3.规格：≥250条/盒。 4.非无菌包装。 5.适用于低温等离子体灭菌（型号：CASP-80A；生产厂家：牡丹江等离子体物理应用科技有限公司）。 | 盒 | 358 | 供应室 | 提供样品
| 24 | 低温等离子灭菌器专用过氧化氢灭菌剂 | 应挂尽挂 | 非医疗器械 | 1.用于凯斯普牌过氧化氢低温等离子体灭菌器（型号：CASP-80A），作为灭菌剂使用。 2.组成：以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，过氧化氢含量为53%~60%，可杀灭细胞芽孢。 3.规格：≥50ml/瓶。 4.无菌包装。 5.适用于低温等离子体灭菌（型号：CASP-80A；生产厂家：牡丹江等离子体物理应用科技有限公司）。 | 瓶 | 291 | 供应室 | 提供样品
| 25 | 过氧化氢低温等离子灭菌自含式生物指示剂 | 应挂尽挂 | 非医疗器械 | 1.用于过氧化氢低温等离子体灭菌器的灭菌效果监测。 2.组成：有嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢(ATCC7953)菌片，恢复培养基(密封在玻璃管内)及塑料外壳组成。芽孢含菌量为1.0x10cfu/支~5.0x10'cfu/支。 3.规格：≥30支/盒。 4.无菌包装。 5.适用于低温等离子体灭菌（型号：CASP-80A；生产厂家：牡丹江等离子体物理应用科技有限公司）。 | 个 | 32 | 供应室 | 提供样品
15 | 31 | 颈托 (医用外固定支具） | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折或软组织损伤的外固定。 2.由EVA发泡棉、高分子泡沫板、高分子塑料、塑料板尼龙粘扣、线带、毛巾布、绒布、海绵、铆钉、铝合金枝条、金属扣等加工制成。 3.规格：至少包含四合一颈托（均码）。 4.非无菌包装，1付/包。 | 付 | 58 | 骨科 | 提供样品
| 32 | 腹带 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血(非动脉止血)、保护手术切口辅助性治疗效果。 2.组成：由棉布、松紧带、魔术贴经缝制而成。 3.规格：各型号。 4.非无菌包装，≥5条/包。 | 条 | 5 | 骨科 | 提供样品
| 33 | 拐杖 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于辅助行走与平衡支撑。 2.组成：由塑托、腋垫、调节拖、调节螺帽、手柄、防滑橡胶垫等组成；材质为铝合金。 3.规格：可调节式 调节长度1125mm-1325mm。 4.1付/包装。 | 个 | 30 | 骨科 | 提供样品
| 34 | 腰围固定带 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折外固定。 2.组成：由帆布、人造革、尼龙带、粘扣、千子制成。上肢固定带、下肢固定带由尼龙带、粘扣、海绵、人造革制成。 3.规格：各型号。 4.非无菌包装，1条/包。 | 条 | 13 | 骨科 | 提供样品
| 35 | 前臂吊带 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折外固定。 2.组成：由人造革或帆布、针织布、海绵、松紧带粘扣、尼龙带加工制成。 3.规格：各型号。 4.非无菌包装，≥5条/包。 | 条 | 8 | 骨科 | 提供样品
16 | 36 | 骨折固定夹板 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折或软组织损伤的固定。 2.由针织布料、柳木板、铆钉、海绵、毛毡加工制成。 3.规格：至少包含桡骨下端（成人、儿童）大、中、小号。 4.非无菌包装，1付/包。 | 付 | 6.8 | 骨科 | 提供样品
| 37 | 骨折固定夹板 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折或软组织损伤的外固定。 2.由针织布料、柳木板、铆钉、海绵、毛毡加工制成。 3.规格：至少包含肱骨外科颈成人大、中、小号。 4.非无菌包装，1付/包。 | 付 | 6.8 | 骨科 | 提供样品
| 38 | 骨折固定夹板 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折或软组织损伤的固定。 2.由针织布料、柳木板、铆钉、海绵、毛毡加工制成。 3.规格：至少包含胫腓骨成人大、中、小号。 4.非无菌包装，1付/包。 | 付 | 6.8 | 骨科 | 提供样品
| 39 | 骨折固定夹板 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折外固定时夹持骨骼固定或支撑。 2.组成由针织布料、柳木板、铆钉、毛毡、高分子泡沫板、铝合金板、钢丝板、海绵衬垫加工制成 3.规格：至少包含超肩外科颈成人大、中、小号。 4.非无菌包装，1个/包。 | 个 | 17 | 骨科 | 提供样品
| 40 | 骨折固定夹板 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折外固定时夹持骨骼固定或支撑。 2.组成：由针织布料、柳木板、铆钉、毛毡、高分子泡沫板、铝合金板、钢丝板、海绵衬垫加工制成 3.规格：至少包含胫腓骨成人大、中、小号。 4.非无菌包装，1个/包。 | 个 | 17 | 骨科 | 提供样品
| 41 | 骨折固定夹板 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折外固定时夹持骨骼固定或支撑。 2.组成：由针织布料、柳木板、铆钉、毛毡、高分子泡沫板、铝合金板、钢丝板、海绵衬垫加工制成。 3.规格：至少包含肱骨干成人大、中、小号。 4.非无菌包装，1个/包。 | 个 | 17 | 骨科 | 提供样品
| 42 | 骨折固定夹板 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折外固定时夹持骨骼固定或支撑。 2.组成：由针织布料、柳木板、铆钉、毛毡、高分子泡沫板、铝合金板、钢丝板、海绵衬垫加工制成。 3.规格：至少包含肱骨髁间成人大、中、小号。 4.非无菌包装，1个/包。 | 个 | 17 | 骨科 | 提供样品
| 43 | 骨折固定夹板 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折外固定时夹持骨骼固定或支撑。 2.组成：由针织布料、柳木板、铆钉、毛毡、高分子泡沫板、铝合金板、钢丝板、海绵衬垫加工制成。 3.规格：至少包含股骨干成人大、中、小号。 4.非无菌包装，1个/包。 | 个 | 17 | 骨科 | 提供样品
21 | 58 | 颈椎牵引器 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于神经根型颈椎病的牵引辅助治疗。 2.组成：由气囊、衬套、导管、接头、止气阀、充气球、尼龙搭扣、铆圈、皮套等组成。 3.最大牵引强度:应不小于10kg。 4.最大牵引行程:五层应不小于15cm；三层应不小于18cm。 5.规格：类型至少包含半绒、层数至少包含三层单管、内径14*9cm 偏差±3、外径26*22cm、偏差±3。 6.非无菌包装，1个/盒。 | 个 | 35 | 针灸科 | 提供样品
22 | 59 | 大便器 | 应挂尽挂 | 非医疗器械 | 1.是用于收集和处理人体排泄物的卫生器具。 2.材质为塑料，承重能力通常在100-150千克。 3.规格：至少包含无盖。 4.非无菌包装，≥60只/袋。 | 只 | 3.5 | 住院各科室
| 60 | 小便器 | 应挂尽挂 | 非医疗器械 | 1.用于收集和处理人体尿液的卫生器具。 2.材质为塑料制成。 3.规格：至少包含男用小便器，容量800ml-1000ml。 4.非无菌包装，1只/包。 | 只 | 2.5 | 住院各科室
25 | 63 | 一次性医用刷套（含床刷） | 应挂尽挂 | 非医疗器械 | 1.用于清洁病床使用。 2.由聚乙烯吹塑薄膜与非织造布热压而成。 3.规格：至少包含10cm*25cm。 4.无菌包装，≥50个/包，配套床刷1个。 | 包 | 62 | 住院各科室 | 提供样品
29 | 67 | 经皮气管切开组套 | 挂网 | 二类 | 1.用于气管切开时建立人工气道用。 2.组成：由气管切开插管和附件组成，一次性气管切开插管由充气管、固定翼、套囊、病人端、指示球囊、外圆锥接头、机器端、外插管、充气阀、抽液管、纱布组成。附件由旋转扩张器、J型导丝、插入引导器、探针、手术刀、推注器组成。材质：气管切开插管的材料为软聚氯乙烯(PVC)，J型导丝采用镍钛合金丝，旋转扩张器采用ABS，插入引导器采用PC。 3.规格：插管内径大小至少包含7.0#、7.5#。 4.无菌包装，1套/包。 | 套 | 1105.2 | 急诊科 | 提供样品
32 | 71 | 手术钛夹 | 挂网 | 三类 | 1.用于腹腔镜手术时夹固胆囊管、胆囊动脉的结扎。 2.组成：由TA1纯钛丝压制而成，其外形呈V形，内侧面有横槽。硬度为160HV0.2~180HV0.2。 3.规格：至少包含中扁平。 4.灭菌包装，6枚/包，配套施夹器1套。 | 枚 | 4.5 | 外科 | 提供样品
34 | 73 | 医用激光光纤 | 应挂尽挂 | 二类 | 1.用于Ho:YAG激光治疗机（型号：SRM-H3B、生产厂家：上海瑞柯恩激光技术有限公司）配套使用，传输激光器产生的能量用于激光手术。 2.组成：医用激光光纤由保护套、SMA905连接头、光纤和保护帽组成。头端结构类型为平切光纤。 3.规格：至少包含Raykeen 272R-300。 4.1根/包。 | 根 | 9200 | 外科
| 74 | 医用激光光纤 | 应挂尽挂 | 二类 | 1.用于Ho:YAG激光治疗机（型号：SRM-H3B、生产厂家：上海瑞柯恩激光技术有限公司）配套使用，传输激光器产生的能量用于激光手术。 2.组成：医用激光光纤由保护套、SMA905连接头、光纤和保护帽组成。头端结构类型为平切光纤。 3.规格：至少包含Raykeen 550R-300。 4.1根/包。 | 根 | 9200 | 外科
备注 1.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称与询价文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与询价文件要求的产品一致也予以认可。若经评审其产品效用、性能与询价文件所列产品存在明显区别的，其响应文件无效。 2.同一产品，供应商认为应该提供询价文件要求之外的规格型号且单价各不相同的，供应商应明确报出各个规格型号的实际单价（若为挂网产品，则填写网采最低价或成交价，其各规格的产品的顺序号相同），采购人根据所需规格型号计算出该产品的算术平均价作为评审单价。本条所指的网采最低价或成交价是指采购时实际执行的价格。（评审单价的计算方式：采购包所有的需要的规格型号单价之和除以规格型号数） 3.若一个产品需求要多个规格且单价各不相同的，供应商应列出要求的规格的单价，并计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所要求的规格型号的报价之和除以规格型号数） 4.按照国家医疗保障局对医保信息业务编码标准落地工作的要求，国家医疗保障一体化平台上线后无国家编码医用耗材及不属于诊疗项目除外内容的可单独收费的耗材不能上传至省平台参与医保结算。因此，供应商必须清楚参选耗材是否属于可收费耗材，属于可收费耗材必须在“附件3：投标申请文件格式”中的“产品信息”中填写“国家编码”；不属于可收费耗材的则在“国家编码”处填写“/”；“国家编码”为空的，要求供应商予以明确。 5.有多个品目的采购包全响应为有效报价。再计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所有的品目的报价之和除以品目数）