## Sheet1
蒲江县中医医院医用耗材产品目录（2025年第六批）
包号 | 序号 | 名称 | 挂网要求 | 注册 分类 （≥） | 技术要求 | 单位 | 限价（元） | 使用科室 | 是否提供样品 | 备注
1 | 1 | 输尿管支架 | 挂网 | 三类 | 1.用于需要输尿管引流的患者； 2.输尿管支架由输尿管支架、导丝、推进器组成；输尿管支架材质医用聚氨酯材料，推进器由PE材质或尼龙制成； 3.输尿管支架侧孔排列均匀，孔臂圆滑，无毛刺，导管表面光滑、平整，无损伤； 4.能被X射线探测到； 5.留置时间≥365天； 6.规格：双JFr3、4、4.5、5、6、7、8（包含但不限于）。 | 根 | 1080 | 住院外科 | 是 | /
2 | 2 | 一次性使用腹壁缝合器套装 | 挂网 | 二类 | 1.适用于腹部镜小儿疝囊高位结扎，组织缝合关闭，组织悬吊等； 2.组成：由腹壁缝合器和内窥镜器械钳组成； 3.尺寸：腹壁缝合器：长度≥150mm，针管直径≥2mm；器械钳：长度≥180mm，直径≥2mm; 3.无菌包装，1套/盒。 | 套 | 1980 | 住院外科 | 是 | 提供产品说明书
3 | 3 | 电子输注泵 | 挂网 | 二类 | 1.用于病人术后镇痛； 2.组成：由加药装置、药液过滤器、电驱动装置、设置参数按键、贮液装置、自控给药装置、输药管路、防回血接头组成； 3.规格：150-200ml； 3.持续流速（0.5-9.9ml/小时），自控剂量（0.5--5ml/次），锁定时间（0--60分钟）； 4.贮液装置为一次性使用无菌产品。 | 个 | 50 | 麻醉科 | 是 | /
4 | 4 | 一次性使用心电电极 | 挂网 | 二类 | 1.材质：无纺布； 2.组成：主要由导电胶、背衬（海绵、无纺布、透气膜）和导电扣组成； 3.直径约53mm（圆形）； 4.规格：3片/袋。 | 片 | 18.33 | 肺病科 | 是 | 适用于重庆科发心功能无创检测分析仪（型号：KF ICG-101）
| 5 | 一次性使用心电电极 | 挂网 | 二类 | 1.材质：无纺布； 2.组成：主要由导电胶、背衬（海绵、无纺布、透气膜）和导电扣组成； 3.尺寸约87mm*48mm； 4.规格：4片/袋。 | 片 | 35 | 肺病科 | 是 | 适用于重庆科发心功能无创检测分析仪（型号：KF ICG-101）
5 | 6 | 一氧化氮检测单元 | 挂网 | 二类 | 1.用于检测呼出气中一氧化氮浓度； 2.组成：主要由外壳、硬件接口卡（IIC通讯）、一氧化氮传感器和温湿度传感器组成； 3.规格：300人份/盒。 | 人份 | 74.77 | 肺病科 | 是 | 适用于济南润凯一氧化氮分析系统（型号：RK-NO-5000B ）
6 | 7 | 氧浓度可调面罩 （文丘里面罩） | 挂网 | 二类 | 1.用于与呼吸设备连接，向病人输送氧气； 2.氧气浓度可调节； 3.由面罩、调流筒、调流插头、插座、固定圈、松紧带、气源接头和氧气连接管组成； 4.规格：氧气连接管长度≥200cm； 5.无菌包装，1个/包。 | 个 | 16.33 | 肺病科 | 是 | /
7 | 8 | 灭菌包装材料 | 挂网 | 非医疗器械 | 1.用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷灭菌物品包装； 2.由塑料复合膜与医用透析纸烫合而成； 3.规格：至少包含100mm*100m； 4.非无菌包装，1卷/包。 | 卷 | 168 | 供应室 | 是 | /
8 | 9 | 锐气保护套 | 不要求 | 非医疗器械 | 1.用于尖锐器械进行保护； 2.材质：硅胶； 3.尺寸：1.5mm*3mm*40mm； 4.规格：100个/包。 | 个 | 0.29 | 供应室 | 是 | /
| 10 |  |  |  | 1.用于尖锐器械进行保护； 2.材质：硅胶； 3.尺寸：4mm*6.2mm*40mm； 4.规格：100个/包。 | 个 | 0.65 | 供应室 | 是 | /
| 11 |  |  |  | 1.用于尖锐器械进行保护； 2.材质：硅胶； 3.尺寸：6mm*8.2mm*40mm； 4.规格：100个/包。 | 个 | 0.9 | 供应室 | 是 | /
| 12 |  |  |  | 1.用于尖锐器械进行保护； 2.材质：硅胶； 3.尺寸：7.5mm*10.2mm*40mm； 4.规格：100个/包。 | 个 | 1.55 | 供应室 | 是 | /
9 | 13 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 不要求 | 非医疗器械 | 1.用于121°-135°压力蒸汽灭菌效果的化学监测； 2.组成：由金属载片、指示药片、显色指示条、透气薄膜和阅读标签等组成； 3.规格：≥200片/盒。 | 盒 | 195 | 供应室 | 是 | /
10 | 14 | 颈 托 (医用外固定支具） | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折或软组织损伤的外固定。 2.组成：由EVA发泡棉、高分子泡沫板、高分子塑料、塑料板尼龙粘扣、线带、毛巾布、绒布、海绵、铆钉、铝合金枝条、金属扣组成。 3.规格：至少包含四合一颈托（均码）。 4.非无菌包装，1付/包。 | 付 | 58 | 急诊科 | 是 | /
11 | 15 | 一次性使用麻醉呼吸回路 | 挂网 | 二类 | 1.用于呼吸机连接管路； 2.组成：由直角接头、Y形接头、积水杯、约22mm接头、波纹管路：长度≥1.5米，麻醉机和呼吸机用配套管路：包含直型波纹管，长度≥80cm； 3.规格：带积水杯型； 4.无菌包装，1套/包。 | 套 | 55 | 重症医学科 | 是 | 适用于北京航天长峰呼吸机（Athena8500）
12 | 16 | 一次性使用鼻氧管 | 挂网 | 二类 | 1.用于氧源和吸氧者的氧气湿化后输送； 2.由湿化瓶和鼻氧管组成；湿化瓶容量≥200ml； 3.鼻氧管规格：头套式双鼻塞，连接管长度≥200cm； 4.无菌包装。 | 个 | 12 | 临床各科室 | 是 | /
13 | 17 | 一次性使用无菌针灸针 （面部针灸针） | 挂网 | 二类 | 1.适用于身体各个部位、脸部、眼部针灸针； 2.尺寸：各型号，至少包含0.12*15mm,塑料针柄，带进针管； 3.规格：4支/包。 4.无菌包装。 | 支 | 0.5 | 针灸科 | 是 | /
14 | 18 | 一次性使用无菌刃针 | 挂网 | 二类 | 1.用于刃针疗法； 2.材质：一次性使用无菌刃针针头，其硬度应在HVO.148-HV0.1600之间，针柄铜丝材质或者PVC材料，杆部有弹性； 3.结构：由无菌针头及螺旋针柄组成； 4.规格：各规格，至少包含0.50-60mm、0.50-40mm、0.35-40mm。 5.无菌包装。 | 支 | 2.8 | 康复科 | 是 | /
15 | 19 | 一次性使用无菌刃针 | 挂网 | 二类 | 1.用于人体皮下或者肌肉深部割治使用； 2.由针体和针柄组成，不锈钢材质，金属管柄针；针尖双面开刃月牙形； 3.规格：至少包含0.35*25mm/0.35*40mm。 4.无菌包装。 | 支 | 5 | 门诊内科 | 是 | /
16 | 20 | 疝修补补片 | 挂网 | 三类 | 1.用途：用于修补腹股沟疝和股疝； 2.材质：由不可吸收材料PP(聚丙烯)单丝纤维与可吸收材料PGCL(乙交酯-己内酯共聚物)单丝纤维共同编织而成的网状编织物； 3.规格型号：可裁剪的平片，尺寸大小至少包含10X15cm； 4.拉伸强度：≥40N,横向54N, 纵向114N；拉伸伸长率：疝修补补片纵向拉伸强度达到40N时，纵向拉伸伸长率应≥15%；疝修补补片横向拉伸强度达到40N时，横向拉伸伸长率应≥10%；顶破强度：≥32N；缝合强度：纵向：（21～24)N、横向：(19～23)N；孔隙：孔径2mm～6mm，网孔密度9个/cm²；单位面积：(52～55)g/m²； 5.无菌包装，1片/盒。 | 片 | 1700 | 住院外科 | 是 | 提供产品说明书
17 | 21 | 疝修补补片（3D立体腔镜型） | 挂网 | 三类 | 1.用途：用于修补腹股沟疝和股疝； 2.材质：由聚丙烯单丝纤维编织而成的网状物； 3.规格型号：按照人体解剖结构设计立体补片，分为左侧和右侧两种。尺寸大小至少包含10.3X15.7cm； 4.拉伸强度：≥16N,横向（31～44)N, 纵向（63～73)N；顶破强度：≥232N；缝合强度：纵向：（24～26)N，横向：(31～38)N；孔隙：孔径0.2mm～3.0mm，孔隙率85%-92%；单位面积：(40～44)g/m²； 5.环氧乙烷残留量≤10（μg/g）； 6.无菌包装，1片/盒。 | 片 | 2380 | 住院外科 | 是 | 提供产品说明书
备注： 1.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称与询价文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与询价文件要求的产品一致也予以认可。若经评审其产品效用、性能与询价文件所列产品存在明显区别的，其响应文件无效。 2.同一产品，供应商认为应该提供询价文件要求之外的规格型号且单价各不相同的，供应商应明确报出各个规格型号的实际单价（若为挂网产品，则填写网采最低价或成交价，其各规格的产品的顺序号相同），采购人根据所需规格型号计算出该产品的算术平均价作为评审单价。本条所指的网采最低价或成交价是指采购时实际执行的价格。（评审单价的计算方式：采购包所有的需要的规格型号单价之和除以规格型号数） 3.若一个产品需求要多个规格且单价各不相同的，供应商应列出技术要求的规格的单价，并计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所要求的规格型号的报价之和除以规格型号数） 4.按照国家医疗保障局对医保信息业务编码标准落地工作的要求，国家医疗保障一体化平台上线后无国家编码医用耗材及不属于诊疗项目除外内容的可单独收费的耗材不能上传至省平台参与医保结算。因此，供应商必须清楚参选耗材是否属于可收费耗材，属于可收费耗材必须在“附件3：投标申请文件格式”中的“产品信息”中填写“国家编码”；不属于可收费耗材的则在“国家编码”处填写“/”；“国家编码”为空的，要求供应商予以明确。 5.有多个品目的采购包全响应为有效报价。再计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所有的品目的报价之和除以品目数）