## 交采购办
蒲江县中医医院医用耗材报价目录（2026年第三批）（第2次）
包号 | 序号 | 名称 | 挂网要求 | 注册分类 （≥） | 技术要求 | 单位 | 限价（元） | 使用科室 | 是否提供样品 | 备注
1 | 1 | 医用超声藕合贴片 | 否 | 一类 | 1.用途：用于超声检测、诊断与治疗操作使用； 2.组成：由离型纸、低敏压敏胶、高分子导电透声水凝胶、铝箔导电层、无纺布基底等组成，凝胶层厚度2.5～3mm； 3.规格：≥80mm*80mm； 4.非无菌包装，2贴/袋。 | 袋 | 3.8 | 肺病科 | 是 | 适用于超声波治疗仪（CSY-200）
2 | 2 | 医用雾化眼罩（雾化眼罩） | 否 | 一类 | 1.用途：配合眼疗熏蒸机使用； 2.组成：由雾化眼罩主体、弹性连接带、标准连接头（22mm）、输送导管≥1米等组成。 3.规格：成人型； 4.非无菌包装，1副/包。 | 副 | 60 | 眼耳鼻喉科 | 是 | 适用于德技（长沙）眼疗熏蒸机DMQ1
3 | 3 | 包皮环切器 | 是 | 二类 | 1.用途：用于男性包皮的去除手术； 2.组成：儿童型由套环、手柄组成，成人型由套环、外环组成； 3.规格：儿童型、成人型； 4.无菌包装，1套/袋。 | 套 | 350 | 急诊科 | 是
4 | 4 | 一次性使用拭子 | 是 | 二类 | 1.用途：适用于腔道、创面分泌物的取样； 2.组成：由试管、试管塞、棉签组成； 3.规格：女用； 4.无菌包装，1支/袋。 | 支 | 0.42 | 妇科 | 是
| 5 | 含铜宫腔形宫内节育器 | 是 | 三类 | 1.用途：用于子宫腔内避孕。 2.组成：由含铜宫腔形宫内节育器和一次性使用放置器组成。一次性使用放置器由叉头、定位块、放置管、推杆组成。 3.材质：基体原材料为0Cr18Ni9或1Cr18N19Ti不锈钢丝，铜螺管的原材料为纯度为99.99%的铜线。铜表面积标称值≥250mm²； 4.规格：至少包含20mm*22mm 中号。 5.无菌包装，1套/包。 | 套 | 168 | 妇科 | 是
5 | 6 | 一次性医用刷套 | 否 | 非医疗器械 | 1.用于清洁病床使用； 2.由聚乙烯吹塑薄膜与非织造布热压而成； 3.规格：≥10cm*25cm； 4.无菌包装，≥50个/包，每包配套床刷1个。 | 包 | 60 | 住院各科室 | 否
| 7 | 一次性使用床罩 | 否 | 非医疗器械 | 1.用途：隔离血液、体液、分泌物，防止床垫污染、医患交叉感染； 2.材质：医用复合无纺布； 3.规格：≥80cm×230cm；两头松紧筋床笠式； 4.非无菌包装，5条/包。 | 包 | 13 | 住院各科室 | 是
| 8 | 一次性使用中单 | 是 | 二类 | 1.用途：病床或检查床上用的卫生护理用品； 2.组成：由淋膜非织造布加工而成； 3.规格：≥80cm*150cm； 4.无菌包装，10条/包。 | 条 | 1.6 | 住院各科室 | 是
| 9 | 医用隔离面罩 | 否 | 一类 | 1.用途：医护人员面部防护，阻挡体液、血液飞溅交叉感染； 2.组成：由防护罩面屏、额头缓冲泡沫条、高弹松紧头带 + 塑料固定卡扣，可调节头围等组成； 3.规格：至少包含中号； 4.非无菌包装。 | 个 | 3.5 | 住院各科室 | 提供说明书
| 10 | 医用隔离眼罩 | 否 | 一类 | 1.用途：医护人员眼部防护，阻挡体液、血液、分泌物交叉泼溅感染； 2.组成：由透明防护镜片（可见光透光率≥85%）、软质PVC镜框、弹性松紧头带（可兼容框架眼镜佩戴）等组成； 3.规格：单镜片塑料型； 4.非无菌包装，1个/包。 | 个 | 6 | 住院各科室 | 提供说明书
6 | 11 | 一次性压力传感器 | 是 | 三类 | 1.用途：适用于成人有创动脉压力监测； 2.组成：由压力传感器件（归零三通、传感器底座、挤压式灌注阀、电缆接头、堵帽）；传输管路（三通、延长管路、内外圆锥接头）；持续冲洗灌注器（穿刺器、滴斗、药液过滤器、流量调节器）等组成； 3.规格：单通道； 4.无菌包装，1套/盒。 | 套 | 140 | 麻醉科 | 是 | 配套电缆接头适配飞利浦监护仪，规格型号866066）
| 12 | 一次性使用动脉留置针 | 是 | 三类 | 1.用途：用于动脉压监测及连续动脉血气的监测； 2.组成：由流量控制阀、针管把手、导管座、导管、保护套、硅胶管、排气接头、针管、不锈钢球、导引套管及导管套管等组成； 3.规格：至少包含20G 1.10mmx45mm； 4.无菌包装，1支/包 | 支 | 33 | 麻醉科 | 是
| 13 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 是 | 三类 | 1.用途：适用于静脉输液、静脉测压、静脉营养治疗中使用； 2.组成：由单腔中心静脉导管、引导丝、扩张器、穿刺针、带线缝合针、橡胶医用手套、消毒液刷、医用纱布、手术巾、治疗巾、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、蓝针管、破皮刀、蝶形夹、医用输液贴、术后贴膜、止流夹等组成； 3.规格：至少包含单腔14Ga；有效长度≥20cm； 4.无菌包装，1包/袋。 | 包 | 150 | 麻醉科 | 是
| 14 | 一次性使用无菌双腔型喉罩（气道导管） | 是 | 二类 | 1.用途：用于需要手术全身麻醉（喉罩）的患者；急救或复苏时需紧急进入人工通气支持的患者；建立人工气道，确保上呼吸通畅，便于机械通气。 2.组成：由气囊、通气管、引流管、牙垫、接头，充气管、指示气囊、单向阀等组成；。需要拥有通气管加引流管双通道，可实现胃液引流，口腔分泌物引流，降低误吸风险。需拥有加强管芯，通气管可弯曲压迫，不影响通气管通气功能等组成； 3.规格：至少包含2.0、2.5、3.0、4.0#； 4.无菌包装，1套/包。 | 个 | 260 | 麻醉科 | 是
| 15 | 一次性全麻联合套件 | 是 | 二类 | 1.用途：用于临床全麻手术进行气管插管建立临时呼吸通道； 2.组成：普通型气管插管、可视喉镜片、导丝、咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管≥2根、包布、外科手套、医用脱脂纱布≥3片、口咽通气道、润滑棉球等组成； 3.规格：普通型 至少包含7.0#； 4.无菌包装，1套/包。 | 包 | 120 | 麻醉科 | 是 | （可视喉镜片适用于浙江优亿可视喉镜TDC-K3-3）
| 16 | 一次性全麻联合套件 | 是 | 二类 | 1.用途：用于临床全麻手术进行气管插管建立临时呼吸通道； 2.组成：加强型气管插管、可视喉镜片、导丝、咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管≥2根、包布、外科手套、医用脱脂纱布≥3片、口咽通气道、润滑棉球等组成； 3.规格：加强型 至少包含7.0#； 4.无菌包装，1套/包。 | 包 | 120 | 麻醉科 | 是 | （可视喉镜片适用于浙江优亿可视喉镜TDC-K3-3）
| 17 | 一次性全麻联合套件 | 是 | 二类 | 1.用途：用于临床全麻手术进行气管插管建立临时呼吸通道； 2.组成：由普通型气管插管、一次性使用吸痰管≥2根、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用吸引管、导丝、医用脱脂纱布≥3片、包布、石蜡棉球或棉球、咬口、口咽通气道、牙垫、胶带或胶贴、喉镜片、气管插管固定器、器械盘等组成； 3.规格：普通型 至少包含4.0、4.5、5.0、5.5、7.0、7.5#； 4.无菌包装，1套/包。 | 包 | 76 | 麻醉科 | 是
| 18 | 一次性全麻气管插管包 | 是 | 二类 | 1.用途：供全麻或复苏时建立人工气道用； 2.组成：由加强型气管插管、一次性使用吸痰管≥2根、一次性使用连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用吸引管、套囊充气器、医用脱脂纱布≥3片、包布、石蜡棉球或棉球、咬口、口咽通气道、牙垫、胶带或胶贴、喉镜片、气管插管导引丝、气管插管固定器、器械盘等组成； 3.规格：加强型 6.5#； 4.无菌包装，1套/包。 | 包 | 85 | 麻醉科 | 是
| 19 | 双腔支气管插管 | 是 | 二类 | 1.用途：用于胸部手术麻醉； 2.组成：由套囊、指示囊、单向阀、充气管、接头、管体等组成。等组成； 2.材质：PVC材料； 3.规格：各型号，至少包含左侧型32Fr、35Fr、37Fr； 4.无菌包装，1套/包。 | 套 | 422 | 麻醉科 | 是
| 20 | 双腔支气管插管 | 是 | 二类 | 1.用途：用于胸部手术麻醉； 2.组成：由套囊、指示囊、单向阀、充气管、接头、管体等组成； 2.材质：PVC材料； 3.规格：各型号，至少包含右侧型32Fr、35Fr、37Fr； 4.无菌包装，1套/包。 | 套 | 422 | 麻醉科 | 是
7 | 21 | 非吸收性聚丙烯缝线（PROLENE血管缝线） | 是 | 二类 | 1.用途：本产品适用于软组织、器官和/或皮肤的缝合和/或结扎，包括用于心血管外科、神经外科、显微外科及眼科的手术； 2.组成：由聚丙烯合成纤维制成的非吸收性缝合线及不锈钢医用缝合针连接而成； 3.规格：规格：5-0、线长：75cm±5cm、双针圆针、针粗直径：0.30mm、1/2C、针长：13mm±2mm； 4.无菌包装，1根/包。 | 根 | 285 | 手术室 | 是
| 22 | 非吸收性聚丙烯缝线（PROLENE血管缝线） | 是 | 二类 | 1.用途：本产品适用于软组织、器官和/或皮肤的缝合和/或结扎，包括用于心血管外科、神经外科、显微外科及眼科的手术； 2.组成：由聚丙烯合成纤维制成的非吸收性缝合线及不锈钢医用缝合针连接而成； 3.规格：规格：4-0、线长：90cm±5cm、双针圆针、针粗直径：0.43mm、1/2C、针长：17mm±2mm； 4.无菌包装，1根/包。 | 根 | 235 | 手术室 | 是
8 | 23 | 一次性使用输液延长管 | 是 | 三类 | 1.用途：用于临床输液过程中连接输液器具或输注设备，增加输液器具的药液过滤、加药以及延长管路的功能； 2.组成：由内圆锥接头护帽、内圆锥接头、管路（热塑性弹性体TPE）、止流夹、外圆锥接头、外圆锥接头护帽、药液过滤器（标称过滤孔径5um）等组成； 3.规格：≥1500mm；适配微量泵、输液泵标准通路； 4.无菌包装，1支/包。 | 支 | 3.05 | 手术室 | 是
| 24 | 一次性使用输液延长管（三通带管） | 是 | 三类 | 1.用途：用于临床输液过程中连接输液器具或输注设备，增加输液器具的药液过滤、加药以及延长管路的功能； 2.组成：由内圆锥接头护帽、内圆锥接头、管路（热塑性弹性体TPE）、止流夹、外圆锥接头、外圆锥接头护帽、药液过滤器（标称过滤孔径5um）和三通阀等组成； 3.规格：≥250mm；适配微量泵、输液泵标准通路； 4.无菌包装，1支/包。 | 支 | 5.2 | 手术室 | 是
| 25 | 一次性无菌旋塞 | 是 | 三类 | 1.用途：供临床输液治疗时一次性使用，可改变输液方向、延长管输液管路、压力监测管路； 2.组成：由底座、旋芯、锁母、护帽、管体、多连板座组成； 3.规格：三通旋塞； 4.无菌包装，1支/包。 | 支 | 1.7 | 手术室 | 是
9 | 26 | 医用脱脂纱布块 | 是 | 二类 | 1用途：供临床护创吸湿用； 2.组成：脱脂纱布折叠而成，纱支≥21x21、密度≥28x28； 3.规格：无菌型 ≥8cm*10cm-8层； 4.无菌包装，10块/袋。 | 块 | 0.46 | 住院各科室 | 是
| 27 | 医用脱脂纱布块 | 是 | 二类 | 1用途：供临床护创吸湿用； 2.组成：脱脂纱布折叠而成，纱支≥21x21、密度≥28x28； 3.规格：无菌型 ≥8cm*10cm-8层； 4.无菌包装，2块/袋。 | 块 | 0.46 | 住院各科室 | 是
| 28 | 无菌脱脂纱布块 | 是 | 二类 | 1.用途：适用于清洁皮肤、粘膜或创面，也可以用于手术过程中吸收体内渗液； 2.组成：由脱脂棉纱布加工制成，纱支≥21x21、密度≥28x28； 3.规格：≥5cm*5cm-8层； 4.无菌包装，2块/袋。 | 块 | 0.46 | 住院各科室 | 是
| 29 | 医用脱脂纱布块 | 是 | 二类 | 1.用途：用于临床护创，吸湿用； 2.组成：由医用脱脂棉纱布折叠制成，纱支≥21x21、密度≥28x28； 3.规格：≥8cm*10cm-8层； 4.非无菌包装，360块/袋。 | 块 | 0.27 | 住院各科室 | 是
| 30 | 纱布绷带 | 否 | 一类 | 1.用途：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，起到包扎、固定、加压作用； 2.组成：由脱脂棉纱布打卷切割制成，表面无杂质、无黄斑、无毛边，裁剪整齐，纱支≥21x21、密度≥38x32； 3.规格：≥8cm*600cm； 4.1根/包。 | 根 | 2.5 | 住院骨科 | 是
10 | 31 | 一次性使用无菌注射器带针 | 是 | 二类 | 1.用途：适用临床病人的注射、抽血和加药； 2.组成：由外套、芯杆、活塞、和注射针等组成； 3.规格：10ml 0.8*35TWLB； 4.无菌包装，1支/包。 | 支 | 0.37 | 血透室 | 是
| 32 | 一次性使用无菌输液贴 | 是 | 二类 | 1.用途：用于输液时固定输液针使用； 2.组成：由胶带、吸水垫和离型纸组成； 3.规格：≥70*35mm； 4.无菌包装，5片/包。 | 片 | 0.1 | 住院各科室 | 是
11 | 33 | 一次性使用输液器（双头） | 是 | 二类 | 1.用途：临床患者静脉输注药物； 2.组成：瓶塞穿刺器保护套、双头瓶塞穿刺器、进气器件、滴斗、滴管、各支路止水夹1个（滚轮夹）、软管、流量调节器（滚轮夹）、药液过滤器、注射件、外圆锥接头、排气针、静脉输液针等组成；其中静脉输液针的组件由(针)保护套、针管、软管、针柄、连接座； 3.规格：双头 0.7*25TWLB； 4.无菌包装，1支/袋。 | 支 | 1.5 | 住院各科室 | 是
| 34 | 一次性使用输液器带针（单头） | 是 | 二类 | 1.用途：临床患者静脉输注药物； 2.组成：瓶塞穿刺器保护套、单头瓶塞穿刺器、进气器件、滴斗、滴管、软管、流量调节器（滚轮夹）、药液过滤器、注射件、外圆锥接头、排气针、静脉输液针组成；其中静脉输液针的组件由(针)保护套、针管、软管、针柄、连接座； 3.规格：单头 0.7*25TWLB； 4.无菌包装，1支/袋。 | 支 | 1.08 | 住院各科室 | 是
| 35 | 一次性使用输血器 | 是 | 二类 | 1.用途：临床输血； 2.组成：产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、液体通道、滴管、滴斗、血液及血液成分过滤器、管路、流量调节器、注射件（可不带）、外圆锥接头、外圆锥接头保护套组成、输液针等组成； 3.规格：带针 0.9x26mm TWLB； 4.无菌包装，1支/袋。 | 支 | 1.6 | 住院各科室 | 是
12 | 36 | 一次性使用硅橡胶引流球.管 | 是 | 二类 | 1.用途：用于收集和储存引流液用； 2.组成：由引流管组成； 3.规格：至少包含阀门式 Fr16； 4.无菌包装，1支/包。 | 支 | 10.5 | 住院骨科 | 是
| 37 | 一次性使用输尿管引流管 | 是 | 二类 | 1.用于输尿管支撑、引流用。 2.组成：由导管（无囊）、不锈钢丝、钢丝保护套件组成，在X光等电透设备下能显影。 3.规格：至少包含导管管径2.0mm。 4.无菌包装，1根/包。 | 根 | 12 | 住院外科 | 是
13 | 38 | 一次性使用腹腔穿刺器 | 是 | 二类 | 1用途：用于在腹腔镜手术中穿刺腹腔后向腹腔内输送CO2气体，并作为内窥镜和手术器械进出腹腔的通道使用； 2.组成：由穿刺套管和穿刺针、气腹针等组成； 3.材质：聚碳酸酯； 4.规格：至少包含5mm、10mm、12mm； 5.无菌包装，1套/盒 | 套 | 378 | 住院外科 | 是
| 39 | 一次性使用腹腔穿刺器 | 是 | 二类 | 1.用途：各种腹腔镜手术用； 2.组成：由穿刺套管和穿刺针、气腹针等组成； 3.材质：聚碳酸酯； 4.规格：1套：包含5mm1支，10mm2支，气腹针1支； 5.无菌包装，1套/盒。 | 套 | 860 | 住院外科 | 是
| 40 | 一次性使用腹壁缝合器套装 | 是 | 二类 | 1.适用于腹部镜小儿疝囊高位结扎，组织缝合关闭，组织悬吊等； 2.组成：由腹壁缝合器和内窥镜器械钳组成； 3.尺寸：腹壁缝合器：长度≥150mm，针管直径≥2mm；器械钳：长度≥180mm，直径≥2mm； 3.无菌包装，1套/盒。 | 套 | 1980 | 住院外科 | 是
| 41 | 一次性使用手术引流套装 | 是 | 二类 | 1.用途：各类手术引流； 2.组成：由硅胶引流导管、导引针、三通阀、鲁尔接头、止液夹、硅胶负压球（带转接管）、集液袋等组成； 2.材质：硅胶； 3.规格：各型号，至少包含：12F、14F、16F、18F、20F、22F； 4.无菌包装，1套/包。 | 套 | 298 | 住院外科 | 是
14 | 42 | 医用透明质酸钠凝胶 | 是 | 三类 | 1.用途：腹盆腔手术，减少组织间粘连； 2.组成：主要成分为透明质酸钠； 3.规格：≥5ml； 4.无菌包装，1支/包。 | 支 | 330 | 住院外科 | 是
| 43 | 可吸收钉修补固定器 | 是 | 三类 | 1.用途：用于固定疝补片等对软组织进行修补； 2.成分：左旋聚乳酸； 3.规格：≥5颗钉。 | 套 | 2380 | 住院外科 | 是
15 | 44 | 羟甲基纤维素钠止血纤丝 | 是 | 二类 | 1.用途：手术创面止血； 2.成分：羟甲基纤维素钠； 3.规格：≥4*6cm 4.无菌包装，1片/袋 | 片 | 375 | 住院外科 | 是
| 45 | 羟甲基纤维素钠止血纤丝 | 是 | 二类 | 1.用途：手术创面止血； 2.成分：羟甲基纤维素钠； 3.规格：≥10*11cm； 4.无菌包装，1片/袋。 | 片 | 980 | 住院外科 | 是
16 | 46 | 一次性电子胆道镜导管 | 是 | 二类 | 1.用途：胆道探查取石取活检用； 2.材质：镜体为高强度、耐腐蚀的医用级塑料或碳纤维材质； 3.规格：至少包含外径2.5mm； 4.无菌包装，1根/盒。 | 套 | 3500 | 住院外科 | 是 | 同品牌，能配套使用
| 47 | 一次性电子胆道镜导管 | 是 | 二类 | 1.用途：胆道探查取石取活检用； 2.材质：镜体为高强度、耐腐蚀的医用级塑料或碳纤维材质； 3.规格：至少包含外径4.0mm； 4.无菌包装，1根/盒。 | 套 | 3000 | 住院外科 | 是
| 48 | 一次性电子胆道镜导管 | 是 | 二类 | 1.用途：胆道探查取石取活检用； 2.材质：镜体为高强度、耐腐蚀的医用级塑料或碳纤维材质； 3.规格：至少包含外径5.4mm。 4.无菌包装，1根/盒。 | 套 | 2400 | 住院外科 | 是
17 | 49 | 微创扩张引流套件 | 是 | 二类 | 1.用途：用于泌尿外科经皮肾镜（PCNL）手术，对肾结石、肾积水患者完成经皮肾脏穿刺、逐级扩张； 2.组成：导引穿刺针（18G 不锈钢三菱针）、非血管超硬PTFE涂层导丝（0.032"×80cm）、逐级扩张管全套：8Fr/10Fr/12Fr/14Fr/16Fr/18Fr/20Fr、20Fr可撕裂PTFE剥皮鞘（带Y型负压接头）、配套硅胶肾造瘘引流管等组成； 3.规格：Y型双通道，至少包含剥皮鞘内径16Fr、18Fr、20Fr； 4.无菌包装，1套/包。 | 套 | 1350 | 住院外科 | 是
| 50 | 微创扩张引流套件（硅胶双腔球囊引流导尿管（肾孟型）） | 是 | 二类 | 1.用途：用于经皮肾镜术后、肾积水、肾结石、肾积脓患者肾盂造瘘持续引流； 2.组成：导管、球囊、显影标识（全程X光显影）、接头/止水阀等组成； 3.规格：各型号，至少包含16Fr/18Fr/20Fr； 4.无菌包装，1支/包。 | 支 | 200 | 住院外科 | 是
18 | 51 | 体腔润滑剂 | 是 | 二类 | 1.用途：用于消化道、呼吸道、尿道、阴道、肛门等腔道的插管和镜检时作导入润滑用； 2.组成：由甘油、黄原胶、二甲基硅油、尼泊金甲酯、尼泊金乙酯、食用香精及纯化水组成； 3.规格：灭菌型 ≥5ml/支； 4.无菌包装，1支/包。 | 支 | 18 | 住院外科 | 是
| 52 | 腔道润滑剂 | 是 | 二类 | 1.用途：适用于肠镜检查时润滑作用； 2.组成：由润滑剂、异型塑料瓶组成； 3.规格：≥10ml； 4.无菌包装，1支/包。 | 支 | 17 | 胃肠镜室 | 是
19 | 53 | 球囊型经皮胃造瘘管 | 是 | 二类 | 1.用途：用于已建立造口管道的现有装置替换，用于肠内营养液的输送及胃减压； 3.组成：由造口、球囊、饲喂接头、固定环、充装接头、导棒等组成； 4.规格：至少包含20#、24#； 5.无菌包装，1根/包。 | 根 | 1500 | 住院外科 | 是
20 | 54 | 疝修补补片 | 是 | 三类 | 1.用途：适用于腹腔外修补原发性成人腹股沟疝、切口疝。 2.材质：由聚丙烯单丝经编而成； 3.规格：预裁型；1套：（圆形底片直径:11cm±1cm，圆形上片直径：9cm±1cm，盾形开口平片：长度11cm±1cm、宽度5.0cm±1cm）； 4.无菌包装，1套/盒 | 套 | 2194 | 住院外科 | 是
| 55 | 疝修补补片 | 是 | 三类 | 1.用途：用于修补腹股沟疝和股疝； 2.材质：由不可吸收材料PP(聚丙烯)单丝纤维与可吸收材料PGCL(乙交酯-己内酯共聚物)单丝纤维共同编织而成的网状编织物； 3.规格型号：可裁剪的平片，≥10X15cm； 4.无菌包装，1片/盒。 | 片 | 1620 | 住院外科 | 是
| 56 | 腹腔外置疝修补补片 | 是 | 三类 | 1.用途：用以修补疝以及其他需要额外加固或桥接的腹壁缺损； 2.材质：由聚丙烯单丝纤维编织而成。 3.规格：3D型左型、3D型右型，10.8*16cm±1cm 4.无菌包装，1片/盒。 | 片 | 3200 | 住院外科 | 是
| 57 | 复合疝修补补片 | 是 | 三类 | 1.用途：食管裂孔疝修补用； 2.材质：丙交酯—己内酯共聚物可吸收膜和聚丙烯单丝； 3.规格：≥6.5*6.5cm； 4.无菌包装，1片/袋。 | 片 | 6480 | 住院外科 | 是
| 58 | 疝修补补片（3D立体腔镜型） | 是 | 三类 | 1.用途：用于修补腹股沟疝和股疝； 2.材质：由聚丙烯单丝纤维编织而成的网状物； 3.规格型号：左侧型、右侧型，12.2cm*17cm±1cm； 4.环氧乙烷残留量≤10（μg/g）； 5.无菌包装，1片/盒。 | 片 | 2320 | 住院外科 | 是
| 59 | 医用胶 | 是 | 三类 | 1.用途：用于点状喷涂固定疝补片； 2.组成：由α-氰基丙烯酸正辛酯和α-氰基丙烯酸正丁酯等组成； 3.规格：腔镜型 ≥1.5ml； 4.无菌包装，1支/盒。 | 支 | 390 | 住院外科 | 是 | 集采报量厂家：北京福爱乐；过渡期刚需采购，完成集采报量任务后按科室需求采购。
21 | 60 | 医用钛夹 | 是 | 三类 | 1.用于腹腔镜手术时夹固胆囊管、胆囊动脉的结扎； 2.组成：由TA1纯钛丝压制而成，其外形呈V形，内侧面有横槽。硬度为160HV0.2~180HV0.2； 3.规格：至少包含中扁平； 4.灭菌包装，6枚/包，配套施夹器1套。 | 枚 | 4.5 | 住院外科 | 是
| 61 | 一次性使用取石网篮 | 是 | 二类 | 1.用途：适用于去除胆管内的结石或上下消化道中的异物； 2.组成：由端帽、网篮、推拉绳、外鞘管、手柄、三通、推拉手柄等组成； 3.网篮直径≤1.4mm，工作长度≥800mm偏差±3%； 4.网篮开幅≤20mm，偏差-20%，网篮有效长度≤40mm，偏差-20%，网篮形状螺旋型，带端帽； 5.网篮丝数量：至少包含4根； 6.规格：根据网篮直径和开幅至少包含14-80-20-40； 7.无菌包装，1根/包。 | 根 | 1700 | 住院外科 | 是
22 | 62 | 医用激光光纤 | 是 | 二类 | 1.用于Ho:YAG激光治疗机（型号：SRM-H3B、生产厂家：上海瑞柯恩激光技术有限公司）配套使用，传输激光器产生的能量用于激光手术。 2.组成：医用激光光纤由保护套、SMA905连接头、光纤和保护帽组成。头端结构类型为平切光纤。 3.规格：至少包含Raykeen 272R-300。 4.1根/包。 | 根 | 8800 | 住院外科 | 提供说明书
| 63 | 医用激光光纤 | 是 | 二类 | 1.用于Ho:YAG激光治疗机（型号：SRM-H3B、生产厂家：上海瑞柯恩激光技术有限公司）配套使用，传输激光器产生的能量用于激光手术。 2.组成：医用激光光纤由保护套、SMA905连接头、光纤和保护帽组成。头端结构类型为平切光纤。 3.规格：至少包含Raykeen 550R-300。 4.1根/包。 | 根 | 7600 | 住院外科 | 提供说明书
23 | 64 | 防针刺伤型静脉留置针（含敷贴） | 是 | 三类 | 1.用途：用于外周静脉输液； 2.组成：由保护套、导管组件、针管组件、防针刺保护装置、软管组件、单手夹封管开关、端帽等组成； 3.型号至少包括直型； 4.规格：至少包含22G 0.9mm*25mm 、24G 0.7mm*19mm； 5.材质：留置导管及延长管材质：聚氨酯（不含塑化剂DEHP）；针管材质：不锈钢； 6.具有X射线不穿透性； 7.无菌包装，1支/包。 | 支 | 11.5 | 住院各科室 | 是 | 集采报量厂家：佳康医用；过渡期刚需采购，完成集采报量任务后按科室需求采购。
| 65 | 防针刺伤型静脉留置针（含敷贴） | 是 | 三类 | 1.用途：用于静脉输液使用； 2.组成：由保护套、导管组件、针管组件、防针刺保护装置、软管组件、单手夹封管开关、端帽等组成； 3.型号至少包括Y型； 4.规格：至少包含20G 1.1mm*30mm； 5.材质：留置导管及延长管材质：聚氨酯（不含塑化剂DEHP）；针管材质：不锈钢； 6.具有X射线不穿透性； 7.无菌包装，1支/包。 | 支 | 11.5 | 住院各科室 | 是 | 集采报量厂家：佳康医用；过渡期刚需采购，完成集采报量任务后按科室需求采购。
24 | 66 | 可降解耳鼻止血绵 | 是 | 三类 | 1.用途：用于鼻腔、中耳与外耳术后的暂时压迫止血与支撑； 2.组成：由多聚醚酯和聚氨酯合成的聚合海绵等组成； 3.规格：至少包含8*2*1.5cm； 4.无菌包装，1片/盒。 | 片 | 470 | 眼耳鼻喉科 | 是 | 集采报量厂家：史赛克；过渡期刚需采购，完成集采报量任务后按科室需求采购。
25 | 67 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及切割组件 | 是 | 二类 | 1.用途：适用于腹部外科、妇科、儿科和胸外科内视镜手术中组织的切除、横断和吻合； 2.组成：由中心杆、连接套管、金属外套管 、转向手柄、转向旋钮、击发按钮、复位拉钮、固定手柄、活动手柄、卸载按钮组成；器身和切割组件分开包装； 3.规格：至少包含吻合长度60mm； 4.无菌包装，1套/盒。 | 套 | 1299.8 | 住院外科 | 是 | 集采报量厂家：常州微凯；过渡期刚需采购，完成集采报量任务后按科室需求采购。
| 68 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及切割组件 | 是 | 二类 | 1.用途：与吻合长度60mm吻合器配合使用； 2.组成：切割组件由抵钉座、钉仓支架、钉仓、切割刀、吻合钉组成； 3.规格：各规格型号； 4.无菌包装，1套/盒 | 套 | 979.88 | 住院外科 | 是 | 集采报量厂家：常州微凯；过渡期刚需采购，完成集采报量任务后按科室需求采购。
| 69 | 一次性使用管型吻合器 | 是 | 二类 | 1.用途：用于食管、胃、肠消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合； 2.组成：由抵钉座、钉仓组件、弯套管、固定手柄、活动手柄、调节螺母、吻合钉、环形刀等组成；附件为荷包接杆； 3.规格：各规格型号，至少包含29J/32J； 4.无菌包装，1套/盒。 | 套 | 279.91 | 住院外科 | 是 | 集采报量厂家：常州微凯；过渡期刚需采购，完成集采报量任务后按科室需求采购。
备注： 1.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称与询价文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与询价文件要求的产品一致也予以认可。若经评审其产品效用、性能与询价文件所列产品存在明显区别的，其响应文件无效。 2.同一产品，供应商认为应该提供询价文件要求之外的规格型号且单价各不相同的，供应商应明确报出各个规格型号的实际单价（若为挂网产品，则填写网采最低价或成交价，其各规格的产品的顺序号相同），本条所指的网采最低价或成交价是指采购时实际执行的价格。 3.若一个产品需求要多个规格且单价各不相同的，供应商应列出技术要求的规格的单价。 4.有多个品目的采购包全响应为有效报价。 5.本表中所响应的产品不是医院目前在用的，须同时提交报价文件和样品，否则视为无效投标。